輔 仁 大 學
實驗室安全衛生自動檢查表格
[image: image1.wmf]
                                                 總務處 環安衛組  編製 
	
	自動檢查表格名稱
	檢查頻率
	檢查表格編號

	1.
	危險物作業檢點表
	作業前檢查
	D-01

	2.
	第一種壓力容器作業檢點
	作業前檢查
	D-02

	3.
	有機溶劑作業檢點紀錄表
	作業前檢點
	D-03

	4.
	特定化學物質作業預防勞工健康危害之裝置檢點紀錄表
	作業前檢點
	D-04

	5.
	粉塵作業檢點紀錄表
	作業前檢點
	D-05

	6.
	電動手工具定期檢查表
	作業前檢點
	D-06

	7.
	高壓氣體鋼瓶及管路檢查表
	每週檢查一次
	W-01

	8.
	有機溶劑作業之排氣裝置檢點紀錄表
	每週檢查一次
	W-02

	9.
	第一種壓力容器每月定期檢查紀錄表
	每月檢查一次
	M-01

	10.
	鍋爐每月自動檢查紀錄表
	每月檢查一次
	M-02

	11.
	升降機每月定期檢查表
	每月檢查一次
	M-03

	12.
	安全防護用具檢查表
	每月檢查一次
	M-04

	13.
	吊掛用具檢點表
	每月檢查一次
	D-05

	14.
	作業環境含氧量（二氧化碳）測定及檢查紀錄表
	每月檢查一次
	D-06

	15.
	用電設備(低電壓部分)巡檢月報表
	每三月檢查一次
	HY-01

	16.
	用電設備(高電壓部分)巡檢月報表
	每六月檢查一次
	HY-02

	17.
	小型鍋爐年定期檢查表
	每年檢查一次
	Y-01

	18.
	乾燥機每年定期檢查表
	每年檢查一次
	Y-02

	19.
	空氣壓縮機部分每年定期檢查表
	每年檢查一次
	Y-03

	20.
	局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表
	每年檢查一次
	Y-04

	21.
	離心機械設備
	每年檢查一次
	Y-05

	22.
	特定化學設備、附屬設備定期重點檢點檢查紀錄表
	每二年檢查一次
	Y-06


自動檢查頻率表

                                                      危 險 物 作 業 檢 點 表                         D-01

學院、系所：           設置位置：        檢查日期：  年  月  日       危險物名稱：                

	 檢 點 項 目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 31

	1.工作場所是否遠離火源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.是否有標示嚴禁煙火
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.危險物是否依規定標示
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.是否備置物質安全資料表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.反應器、管、槽有無接地
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.電氣設備是否為防爆型式
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.危險物是否分別儲存
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.危險物是否洩漏、翻倒、傾斜
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.危險物是否放置陰暗通風處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.有機過氧化物是否遠離日照

   或金屬異物混入
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢 查 人 員 簽 章

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備            註

	


  1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第72條辦理。
  2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。

  3.表格保存三年。
  4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。

             系主任：                                          系安全委員：
D-02
第一種壓力容器作業檢點                    
學院、系所：                設置位置：                         檢查日期：   年   月   日                    

	檢   點   項   目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 31

	1.檢視溫度、壓力等運轉狀態，
  並確認安全閥、壓力錶及其他
  安全裝置有無異狀
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.避免急劇負荷變動之現象
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.汽壓保持在最高使用壓力之下
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.保持安全閥之功能正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.檢點及調整自動控制裝置，以
  保持功能正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.保持冷卻水裝置之功能正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.壓力表歸零，方可開鍋取件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.保持水位裝置之正確位置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢查人員簽章

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 備       註
	


  說明：

1.依「鍋爐及壓力容器安全規則」第28∼33條辦理。
  2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
  3.表格保存三年。
  4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。 
      系主任：                                          系安全委員：
                      有機溶劑作業檢點紀錄表            D-03

學院、系所：                設置位置：                         檢查日期：   年   月   日                    

	檢   點   項   目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30 31

	1.是否有直接接觸有機溶劑之現象。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.是否有不適當之工作方法致使溶劑

  瀰漫。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.（如果必要使用防毒口罩時）是否攜

  帶防毒口罩
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.是否隨手對溶劑容器加蓋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.檢點本週有機溶劑消費量是否在規

  定（或原設計）範圍內
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.是否室內僅置放當天所需使用之溶劑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.所有溶劑是否標示其種類及名稱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.作業場所是否有置放物質安全資料表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.作業場所是否有公告使用有機溶劑應

  注意事項
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.作業人員是否有帶安全眼鏡、口罩.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢 查 人 員 簽 章

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備       註


	


  1.依「有機溶劑中毒預防規則」第18條及「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第69條第1項辦理。
  2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
  3.表格保存三年。
  4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。 
      系主任：                                          系安全委員：
特定化學物質作業預防勞工健康危害之裝置檢點紀錄表        D-04

學院、系所：                   設備位置：              方法：          檢查日期：   年   月   日  

	檢    點   項    目
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.警報裝置之性能是否良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.除卻危害之必要藥劑、器具是否備妥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.避難梯是否設置兩處且其中一處至於室外
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.避難梯是否保持通暢無阻
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.洗眼、沐浴、嗽口、更衣及洗衣或緊急沖淋等
  設備是否均已設置且隨時可用狀況
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.是否發給每位特化作業勞工合格有效之呼吸護
  具、防護眼鏡、防護衣、防護手套、防護鞋及
  塗敷劑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.上列防護具是否均保持其性能及清潔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.整體換氣及裝置氣罩、導管、排氣機及空氣清
  靜裝置腐蝕、凹凸或其他損害之狀況及程度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.整體換氣裝置之排氣機是否故障
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.密閉設備之內面及外面有否顯著損壞、變形及
   腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.安全閥及緊急遮斷裝置與其他安全裝置之性
   能是否良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	檢   查   人   員


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       1.依「特定化學物質危害預防標準」第39條第2項及「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第69條第4項辦理。
       2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
       3.表格保存三年。
       4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
     系主任：                                             系安全委員：    
                     粉塵作業檢點記錄表                            D-05
學院、系所：                   設備位置：              方法：          檢查日期：   年   月  

	
	檢     點     項     目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	是否每天清掃乙次以上
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	是否有不適當的工作方法致使粉塵飛揚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	是否在作業場所吸煙或飲食
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	應著有效之呼吸防護具時，是否確實著用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	氣罩是否被移動、馬達有否故障
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	有無外來氣流影響氣罩效果
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	氣罩中有否堆積塵埃
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	氣罩及導管有無凸凹，破損或腐蝕
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	氣罩及導管是否妨礙工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	（如為附蓋窗之氣罩）是否隨手蓋上蓋窗
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	皮帶有否滑移或鬆弛
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	空氣清淨裝置是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	調節板是否在適當位置、扇風機是否故障
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	有否新增設備影響空氣流動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	作業場所是否造成正、負壓
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	扇風機內、外側是否受阻礙
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備註：1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第69條第5規定辦理。

      2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
      3.表格保存三年。
      4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。


主管：                                  安全委員：                                檢查人員：
作業環境 含 氧 量 二氧化碳測定及檢查紀錄表                    D-06
測定系所:                                                                          測定時間:      年      月      日

	測定處所
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	測定方法
	 五點區域採樣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 個人採樣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	側定條件
	 室溫( ℃ )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 濕度( RH )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	測定結果
	 含氧量( % )
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 CO2  (PPM)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	空氣呼吸器及

其他防護器材
	良好
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	不佳
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	測定結果
之判定
	正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	應採防範措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意

事項
	1.作業環境內空氣中含氧量應18%以上，CO2含量在5000PPM以下，否則應採防範措施。

2.缺氧初期症狀為顏面蒼白或紅暈、脈搏及呼吸加快、呼吸困難或頭痛，缺氧末期症狀為意識不明、厥攣、呼吸停止或心
  臟停止跳動。

3.作業情況:依系所氧氣測定器操作步驟測定。

4.本表每日作業前紀錄，系所自存於月底送環安衛組存查。 ( 保存三年 )


系主任:                                 安全委員:                                      測定人員:
                                                                    W-01            

高壓氣體鋼瓶及管路檢查表
   系所：                                 放置位置：             
   日期：                                 氣體名稱：
	項

次
	檢   點   項   目
	第

一

週
	第

二

週
	第

三

週
	第

四

週
	缺點事實
	系所改善

措   施

	1.
	鋼瓶是否固定
	
	
	
	
	
	

	2.
	是否有名稱標示
	
	
	
	
	
	

	3.
	鋼瓶柱塞是否洩漏
	
	
	
	
	
	

	4.
	調壓器是否正常、是否洩漏
	
	
	
	
	
	

	5.
	高壓橡皮管是否損壞
	
	
	
	
	
	

	6.
	是否有管夾固定
	
	
	
	
	
	

	7.
	流量計是否損壞、洩漏
	
	
	
	
	
	

	8.
	共同輸送管路是否腐蝕、損壞、洩漏
	
	
	
	
	
	

	9.
	空瓶處理情況是否良好
	
	
	
	
	
	

	10.
	備用氣體貯放情況是否良好
	
	
	
	
	
	

	11.
	其他
	
	
	
	
	
	

	備

註
	


1.依「高壓氣體勞工安全規則」第233條及「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第69條辦理。
2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
3.表格保存三年。
4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
  系主任：             系安全委員：            檢查人員：     
有機溶劑作業排氣裝置每週檢點記錄表     W-02
	  日   期
	   年  月  日
	  檢 查 人 員
	

	作業場所名稱
	
	  方       法
	

	檢   點   項   目
	檢點結果

	二、局部排氣裝置
	第一週
	第

二週
	第三週
	第四週
	檢點結果

	 1
	氣罩是否被移動
	
	
	
	
	

	 2
	有無外來氣流影響氣罩效果
	
	
	
	
	

	 3
	氣罩中是否堆積塵埃
	
	
	
	
	

	 4
	氣罩及導管有無凹凸，破損或腐蝕
	
	
	
	
	

	 5
	氣罩及導管是否妨礙工作
	
	
	
	
	

	 6
	是否隨手蓋上蓋窗（如為附蓋窗之氣罩）
	
	
	
	
	

	 7
	馬達是否故障
	
	
	
	
	

	 8
	皮帶是否滑移或鬆弛
	
	
	
	
	

	 9
	空氣清淨裝置是否正常
	
	
	
	
	

	10
	調整板是否在適當位置
	
	
	
	
	

	三、整體換氣裝置 

	 1
	扇風機是否故障
	
	
	
	
	

	 2
	有否新增設備影響空氣流動
	
	
	
	
	

	 3
	作業場所是否造成正、負壓
	
	
	
	
	

	 4
	扇風機內、外側是否受阻礙
	
	
	
	
	

	備 
 註
	
	
	


1.依「有機溶劑中毒預防規則」第13∼15條項辦理。
2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
3.局部排氣及整體換氣每週檢點，表格保存三年。
4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
系主任：                      系安全委員：                                                                    

    第一種壓力容器（小型）每月定期檢查記錄表M-01
設置單位：                                   放置位置：

設備名稱（編號）：殺菌鍋                     檢查日期：   年    月     日

	    檢   查   項   目
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	容器本體
	
	
	

	1.本體有無損傷、腐蝕
	
	
	

	2.焊接縫有無腐蝕及裂縫
	
	
	

	3.保溫有無破損
	
	
	

	4.防銹油漆有無脫落
	
	
	

	蓋板螺拴
	
	
	

	5.各部螺拴有無鬆動或減少
	
	
	

	6.各部螺拴有無損耗、腐蝕
	
	
	

	7.蓋版、凸緣有無腐蝕或變形
	
	
	

	管及閥等
	
	
	

	8.閥、旋塞有無損耗或洩漏
	
	
	

	9.各接頭有無洩漏
	
	
	

	10.管線有無腐損(含電熱管)
	
	
	

	附屬及安全裝置
	
	
	

	11.安全閥之性能是否正常
	
	
	

	12.壓力錶之性能是否正常
	
	
	

	13.液面計是否正常
	
	
	

	14.溫度計是否正常
	
	
	

	其他
	
	
	

	15.錶上須標示紅線及藍線
	
	
	

	16.
	
	
	


1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第33條辦理。
2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
3.檢查記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年。
4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。

系主任：                 系安全委員：               檢查人員：
            鍋爐每月自動檢查記錄表         M-02
設置單位：       設備場所或編號：          檢查日期：   年   月   日
	      檢   點  項   目
	 檢查方法
	 檢查結果
	改善措施

	 鍋爐本體

	1.鼓月同（或上、下汽水鼓）有無損傷變形
	
	
	

	2.爐筒有無損傷過熱或壓潰膨出
	
	
	

	3.煙管或水管有無局部過熱或洩漏
	
	
	

	4.外殼、磚壁、保溫有無損傷、鬆弛龜裂
	
	
	

	 燃燒裝置

	1.燃料油加熱器有無損傷
	
	
	

	2.燃料輸送泵及管有無損傷
	
	
	

	3.噴燃器有無損傷及污染
	
	
	

	4.過濾器有無堵塞或損傷
	
	
	

	5.燃燒器及壁爐有無污染及損傷
	
	
	

	6.煙道有無洩漏、損傷及風壓異常
	
	
	

	 自動控制裝置

	1.自動啟動停止裝置機能有無異常
	
	
	

	2.火焰檢出裝置有無異常
	
	
	

	3.燃料切斷裝置有無異常
	
	
	

	4.水位調節裝置有無異常
	
	
	

	5.壓力調節裝置有無異常
	
	
	

	6.電器配線端子有無異常
	
	
	

	 附屬裝置

	1.給水裝置有無損傷及作動狀態
	
	
	

	2.蒸汽管及停止閥有無損傷及保溫狀態
	
	
	

	3.壓力錶及水位計是否正常
	
	
	

	4.安全閥性能是否正常性
	
	
	

	備註： 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第32條辦理。
       2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
       3.表格保存三年。
       4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。


系主任：             系安全委員：                檢查人員：

M-03
                  升降機每月定期檢查記錄表       
學院、系所：                        規格容量：                   檢查日期：   年   月   日      

	項目
	     檢      點      項      目
	 檢 查 方 法
	 檢 查 結 果
	 改 善 措 施

	1.
	終點極限開關、緊急停止裝置、制動器是否正常
	
	
	

	2.
	鋼索或吊鏈有無損傷
	
	
	

	3.
	導軌狀況是否良好
	
	
	

	4.
	安全門動作及沖道鐵門是否正常
	
	
	

	5.
	車廂升降是否正常
	
	
	

	6.
	變速箱之機油是否適量、設備是否清潔
	
	
	

	7.
	控制裝置及機動傳導裝置是否正常
	
	
	

	8.
	連鎖開關、調速機等安全裝置是否正常
	
	
	

	9.
	其他
	
	
	

	  1.依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第22條第2項
  2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請
  3.表格保存三年。
  4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。

	辦理。

以”─”示之。
	
	


   系主任：                        系安全委員：                        檢查人員：
安 全 防 護 用 具 檢 查 表                  M-04   

   學院、系所：               放置地點：                      檢查日期：   年   月   日  

	防護用具名稱


	單位
	保 管 數 量
	檢 查 方 法
	檢        查         結         果
	改 善 措 施

	
	
	
	
	正 常 數 量
	保 養 數 量
	損 壞 數 量
	

	安全帽
	項
	
	
	
	
	
	

	防護面罩
	付
	
	
	
	
	
	

	耳罩
	付
	
	
	
	
	
	

	防塵口罩
	只
	
	
	
	
	
	

	防塵眼鏡
	付
	
	
	
	
	
	

	防毒面具
	付
	
	
	
	
	
	

	耐酸鹼手套
	雙
	
	
	
	
	
	

	耐酸鹼衣
	件
	
	
	
	
	
	

	空氣呼吸器
	套
	
	
	
	
	
	

	氧氣測定器
	套
	
	
	
	
	
	

	送風機
	套
	
	
	
	
	
	

	檢電起子
	支
	
	
	
	
	
	

	安全吊帶
	付
	
	
	
	
	
	

	  備註：  




       1.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
       2.表格保存三年。
       3.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。

     系主任：                       系安全委員：                 填表人員：

 eq \o\ad(吊掛用具檢點表,　　　　　　　　　　　　　　　) M-05

設置單位：___________型式規格：           檢查日期：__年__月

	項  目
	點檢內容
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	吊               索
	1. 鋼絲索的一燃間有百分之十以
  上的素線截斷者
	
	
	

	
	2. 直徑減少達公稱直徑百分之七
  以上者
	
	
	

	
	3.已扭曲者
	
	
	

	
	4.有顯著變形或腐蝕者
	
	
	

	
	5.末端結頭部份異常者
	
	
	

	
	6.鋼索套有裂紋產生
	
	
	

	
	7.鋼索套有變形情形，並壓迫且
  傷及鋼索
	
	
	

	吊鏈
	1.延伸長度超過百分之五以上
	
	
	

	
	2.環的斷面直徑減少百分之十以
  上
	
	
	

	
	3.有無龜裂
	
	
	

	
	4.有無顯著變形
	
	
	

	吊鉤、釣環
	1.有無顯著變形
	
	
	

	
	2.有無顯著磨耗
	
	
	

	
	3.有無龜裂情形
	
	
	

	
	4.防脫舌片有無正常
	
	
	


備註：1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第58條規定辦理。
      2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─” 

        示之。
      3.表格保存三年。
      4.每月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
主管：               安全委員：            檢查人員：

      電動手工具定期檢查表                        M-06
檢查系所：　　                                                           檢查日期：　　年　　月　　日

	項次
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	1
	潮濕地區勿使用高電壓設備
	
	
	

	2
	工具保養是否良好，是否放在不會墜落的地方
	
	
	

	3
	絕緣體及插頭是否無破裂
	
	
	

	4
	危險之齒輪迴轉部位皮帶等是否有防護措施
	
	
	

	5
	皮帶是否無損傷，鬆緊情形是否適當
	
	
	

	6
	馬達接地線之規格是否適當，是否切實裝設
	
	
	

	7
	是否有戴防護眼鏡或面罩
	
	
	

	8
	電纜線是否放置於不使人絆倒之適當處
	
	
	

	9
	照明燈具之燈座、電線是否無損傷
	
	
	

	10
	其他
	
	
	

	注意

事項
	1.檢查結果“正常”打( ˇ )，“異常”的打( × )。

2.檢查表一式二份，一份送環安衛組，一份存查。(保存三年)


系主任:                   　　     安全委員：　　                         檢查人員：

用電設備（低電壓部分）巡檢月報表     HY-01
                         年        月份                   NO.

	學校名稱：輔仁大學     日  期：    年    月     日

	地址：台北縣新莊市中正路510號         天  候       氣溫      ℃

	檢  查  項  目
	檢查方法
	結

果
	改善

措施
	檢  查  項  目
	檢查方法
	結

果
	改善

措施

	1
	進屋線
	
	
	
	
	PVC管大無燒焦之現象
	
	
	

	
	線徑有無過載
	
	
	
	
	配管之支持物是否良好
	
	
	

	
	有無燒焦現象
	
	
	
	7
	電磁開關
	
	
	

	2
	電表箱
	
	
	
	
	電磁開關之容量是否符合馬達
	
	
	

	
	表箱有無生銹
	
	
	
	
	ON OFF押扣開關是否良好
	
	
	

	
	外殼是否破損
	
	
	
	
	熱動過負荷繼電器是否正常
	
	
	

	
	接地線是否良好
	
	
	
	
	接觸點有無燒損或脫落現象
	
	
	

	3
	總開關
	
	
	
	
	配線是否良好
	
	
	

	
	有無過載燒損之現象
	
	
	
	
	接地線是否完整
	
	
	

	
	開關之前後配線是否完整
	
	
	
	8
	低壓馬達（200V、380V）
	
	
	

	
	使用中是否有超過常溫之熱度
	
	
	
	
	馬達外殼有無接地
	
	
	

	
	開關箱接地線是否良好
	
	
	
	
	接線端常動部分由無露出
	
	
	

	4
	分路開關
	
	
	
	
	馬達固定位置是否良好
	
	
	

	
	開關與配線頭是否完整
	
	
	
	
	馬達外殼由無生銹或污穢
	
	
	

	
	有無過載燒損之現象
	
	
	
	9
	低壓電容器（200V、380V）
	
	
	

	
	線徑與開關是否配合
	
	
	
	
	外殼是否生銹現象
	
	
	

	
	開關箱接地線是否良好
	
	
	
	
	體積又無膨脹現象
	
	
	

	5
	幹線
	
	
	
	
	接地線有無連結而完整
	
	
	

	
	各幹線有無過載之現象
	
	
	
	
	有無漏油現象
	
	
	

	
	線頭與開關接觸是否良好
	
	
	
	10
	漏電斷路器
	
	
	

	
	保險絲與線徑是否良好
	
	
	
	
	按測試鈕開關是否跳脫
	
	
	

	
	幹線線頭有無燒焦之現象
	
	
	
	
	潮濕地方是否安裝漏電器
	
	
	

	6
	導管線
	
	
	
	
	接觸端的導線是否燒焦現線
	
	
	

	
	管徑與導線是否符合內規
	
	
	
	11
	功率因數
	
	
	

	
	導線管有無破損
	
	
	
	
	效率是否良好
	
	
	

	
	明管之連接處是否良好
	
	
	
	12
	台電電力公司契約容量
	
	
	

	
	導線管是否焊接接地線
	
	
	
	
	是否超過
	
	
	


備註：1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第31條規定辦理。
      2.檢查結果：正常打(，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
      3.表格保存三年。      4.每三個月檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
主管：                  安全委員：                   檢查人員：

用電設備（高電壓部分）巡檢月報表  HY-02
	學校名稱：輔仁大學     日  期：    年    月     日

	地址：台北縣新莊市中正路510號         天  候       氣溫      ℃

	檢  查  項  目
	檢查方法
	結

果
	改善

措施
	檢  查  項  目
	檢查方法
	結

果
	改善

措施

	1
	屋外架空線路
	
	
	
	
	接線處有無過熱現象
	
	
	

	
	高壓電桿有無傾斜
	
	
	
	
	套管有無裂痕現象
	
	
	

	
	橫擔有無腐蝕情形
	
	
	
	
	外殼有無生銹
	
	
	

	
	礙子有無破損
	
	
	
	
	紅綠表示器是否良好
	
	
	

	
	拉線有無生銹或斷落情形
	
	
	
	
	控制迴路是否良好
	
	
	

	
	電線弛度是否適中
	
	
	
	
	接地線是否良好
	
	
	

	2
	變壓器
	
	
	
	8
	配電盤（箱）
	
	
	

	
	主體或散熱片有無生銹
	
	
	
	
	儀表指示是否正常
	
	
	

	
	呼吸器之乾燥劑是否良好
	
	
	
	
	電譯是否良好
	
	
	

	
	有無漏油現象
	
	
	
	
	指示燈是否良好
	
	
	

	
	接線處有無過熱現象
	
	
	
	
	控制開關是否良好
	
	
	

	
	溫度計指示是否準確
	
	
	
	
	配電盤箱有無生銹
	
	
	

	
	接地線是否良好
	
	
	
	9
	比流器
	
	
	

	3
	避電器
	
	
	
	
	二次測線路是否正常
	
	
	

	
	外部表層有無裂痕
	
	
	
	
	接線處有無過熱現象
	
	
	

	
	接地線有無過熱或鬆弛現象
	
	
	
	
	接地線是否良好
	
	
	

	4
	保險絲器（PF或PCS）
	
	
	
	10
	比壓器
	
	
	

	
	接觸處有無過熱現象
	
	
	
	
	外殼有無生銹現象
	
	
	

	
	底座有無生銹
	
	
	
	
	瓷套管是否良好
	
	
	

	
	溶絲容量是否適中
	
	
	
	
	接地線是否良好
	
	
	

	5
	分段開關（DS）
	
	
	
	11
	電容器
	
	
	

	
	底座有無生銹
	
	
	
	
	外部有無生銹現象
	
	
	

	
	接觸處有無過熱現象
	
	
	
	
	瓷套管是否良好
	
	
	

	6
	高壓電纜
	
	
	
	
	體積有無膨脹現象
	
	
	

	
	防雨罩有無破損
	
	
	
	
	接地線有無連結而完整
	
	
	

	
	電纜頭支撐物有無脫落
	
	
	
	12
	高壓馬達
	
	
	

	
	電纜頭膠布有無龜裂破損
	
	
	
	
	起動開關是否良好
	
	
	

	
	電纜頭接地球是否良好
	
	
	
	
	外殼是否清潔良好
	
	
	

	7
	油斷路器
	
	
	
	
	接地線是否完整良好
	
	
	


備註：1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第30條規定辦理。
      2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
      3.表格保存三年。      4.每半年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
主管：                  安全委員：                   檢查人員：

           小型鍋爐每年定期檢查         Y-01
設置單位：           設備編號：     檢查日期：   年   月   日
	  檢 點 項 目
	檢查方法
	檢查結果
	  檢 點 項 目
	檢查方法
	檢查結果

	內
	1.腐    蝕
	
	
	5.接    頭
	
	

	部
	2.溝    蝕
	
	
	6.支    撐
	
	

	檢
	3.龜    裂
	
	
	7.給水內管
	
	

	查
	4.水    垢
	
	
	8.其    他
	
	

	外
	1.腐    蝕
	
	
	8.磚    灶
	
	

	
	2.洩    漏
	
	
	9.防 爆 門
	
	

	部
	3.過熱變形
	
	
	10.瓦斯通路
	
	

	
	4.龜    裂
	
	
	11.安裝基礎
	
	

	檢
	5.接    頭
	
	
	12.保護材料
	
	

	
	6.管    端
	
	
	13.保溫材料
	
	

	查
	7.燃 燒 口
	
	
	14.其   他
	
	

	附
屬
	1.安 全 閥
	
	
	6.溢 水 閥
	
	

	
	2.水 位 計
	
	
	7.開 放 管
	
	

	品
	3.壓 力 錶
	
	
	8.U型豎管
	
	

	裝
	4.排吹裝置
	
	
	9.自動控制裝置
	
	

	置
	5.給水裝置
	
	
	10.其  他
	
	

	 備註：1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第34條規定辦理。
        2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
        3.表格保存三年。
        4.每年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
        5.依檢查結果採取改現措施之內容為下：
          安全閥試跳紀錄：         kg/cm2跳開       kg/cm2關閉。
          水壓試驗情形：            kg/cm2 維持         分鐘無洩漏。


系主任：              系安全委員：             檢查人員：

                     乾燥機每年定期檢查              Y-02  
設置單位 ：                       規格容量：                       檢查日期：     年     月    日 

	項次
	檢   點   項   目
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	1.
	內、外部是否有損傷，變型或腐蝕
	
	
	

	2.
	換氣設備或安全閥、壓力錶是否正常
	
	
	

	3.
	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部是否正常
	
	
	

	4.
	內部溫度設定裝置及調整裝置是否正常
	
	
	

	5.
	設置於內部之電氣及配線是否正常
	
	
	

	6.
	設置於內部之機械是否正常
	
	
	

	7.
	其他
	
	
	

	  1.依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第27條辦理。
  2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
  3.表格保存三年。
  4.每年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。


     系主任：                            系安全委員：                檢查人員：
                     空氣壓縮機機械部分每年定期檢查表      Y-03
學院、系所：                          放置位置：                                              年   月   日
	項次
	  檢    查    項    目
	是
	否
	          異   常   處   理   及   說   明

	1.
	內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕
	
	
	

	2.
	蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常
	
	
	

	3.
	安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常
	
	
	

	4.
	每日開動前是否已將凝結水排除乾淨
	
	
	

	5.
	安全閥是否故障
	
	
	

	6.
	空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉
	
	
	

	7.
	空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音
	
	
	

	8.
	空氣壓縮機潤滑油油位是否有異常
	
	
	

	9.
	氣壓是否保持在最高容許壓力之下
	
	
	

	10.
	負荷是否有劇烈變動
	
	
	

	11.
	空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱
	
	
	

	12.
	空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象
	
	
	

	13.
	壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象
	
	
	

	14.
	氣壓錶壓力指示是否正常
	
	
	

	15.
	自動控制裝置是否有異常
	
	
	

	16.
	皮帶有無過於鬆動
	
	
	

	17.
	電器開關動作或電器接線有無異常
	
	
	

	1.依「勞工安全衛生組織及自動檢查辦法」第35條辦理。
2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。表格保存三年。
3.每年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。


     系主任：                         系安全委員：                   檢查人員：

     局部排氣裝置每年自動檢查紀錄表    Y-04

設置單位：            設備編號：      檢查日期：  年  月  日
	 日      期
	   年   月   日
	  檢查人員
	

	 作業場所名稱
	
	  方    法
	

	檢     點     項     目
	   檢 查 結 果
	  處 理 情 形

	1.氣罩及導管之磨損、腐蝕、凹凸及其
  他損害之狀況及程度
	
	

	2.導管或排氣機之塵埃聚積狀況
	
	

	3.排氣機之注油潤滑狀況
	
	

	4.導管接觸部分之狀況
	
	

	5.連接電動機與排氣機之皮帶鬆弛狀況
	
	

	6.吸氣及排氣功能是否正常
	
	

	7.其他保持性能之必要事項
	
	

	  備    

        採
        取
        之
        措
        施
  註    


	
	


       1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第40條辦理。
       2.局部排氣裝置應依系統分別實施檢查及紀錄。
       3.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
       4.表格保存三年。
       5.每年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。
       系主任：                    系安全委員：     

離 心 機 械 設 備                       Y-05
設置單位：________  設備編號：           檢查日期：__年__月__日

	項目
	檢查內容         
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	 外

 殼
	1.外殼螺絲是否栓緊
	
	
	

	
	2.使用時，蓋子是否蓋緊
	
	
	

	
	3.外殼有無龜裂、變形現象
	
	
	

	
	4.電源是否接地
	
	
	

	 回

 轉

 體
	1.回轉體螺絲是否栓緊
	
	
	

	
	2.是否標示最大轉速
	
	
	

	
	3.回轉體有無龜裂、變形現象
	
	
	

	 主

 軸

 軸

 承
	1. 自離心機機械取出內裝物時、  

  應使該機械停止運轉後再行取

  出
	
	
	

	
	2.主軸軸承有無龜裂、變形現象
	
	
	

	
	3.轉速所發出的聲音是否正常
	
	
	

	 制

 動

 器
	1.是否有制動裝置
	
	
	

	
	2.是否有設備操作手冊
	
	
	

	 備註：

       1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第18條規定辦理。
       2.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─” 

        示之。
       3.表格保存三年。
       4.每年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。



主管：               安全委員：            檢查人員：
特定化學設備、附屬設備定期重點檢查紀錄表Y-06

設置單位：        設備編號：          檢查日期：   年   月   日
	  日     期
	   年   月   日
	  檢 查 人 員
	

	  處     所
	
	  方       法
	

	檢    點    項   目
	 檢查結果
	 處理情形

	 特
	1.內部有否足以形成其損害原因之物質存在。
	
	

	
	2.內面及外面有否顯著損傷、變形及腐蝕。
	
	

	 化 
	3.蓋、凸緣、閥、旋塞等之狀態。
	
	

	 設
	4.安全閥、緊急遮斷裝置與其他安全裝置及自動警
  報裝置之性能。
	
	

	
	5.冷卻、攪拌、壓縮、計測及控制等裝置之性能。
	
	

	 備 
	6.備用動力源之性能。
	
	

	
	7.其他為防止丙類第一種物質或第丁類物質之洩漏
  必要事項。
	
	

	 配
	1.熔接接頭有否損傷、變形及腐蝕。
	
	

	
	2.凸緣、閥、旋塞等之狀態。
	
	

	 管
	3.鄰接於配管供為保溫之蒸氣管接頭有否損傷、
  變形或腐蝕。
	
	

	備註

	：（採取必要之整修措施事項）

	
	


 1.依「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第38條規定辦理。
 2.重點檢查：1.開始使用、修理、改造之際。2.變更用途，包括原料、材料之變更
 3.檢查結果：正常打ˇ，異常打×，如無此項檢點項目請以”─”示之。
 4.表格保存三年。
 5.每二年檢查完後，送一份至環安衛組彙整備查。

系主任：               系安全委員：                 檢查人員：  
PAGE  
21
自動檢查表格

